Руководство пользователя

SUPER GL

###### Октябрь 2003

(для версий анализатора 3.22 и выше)

ООО «Лабовэй»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	4

1.1.	Техника безопасности	5

1.2.	Область применения прибора	6

1.3.	Принцип измерения	7

2.	Установка и запуск прибора	8

2.1.	Установка прибора	8

2.2.	Предварительный осмотр прибора	10

2.3.	Подготовка к включению и включение прибора	10

3.	Подготовка проб и контроль качества	11

3.1.	Подготовка проб	11

3.2.	Контроль качества	13

4.	Измерение	13

4.1.	Калибровка	13

4.2.	Анализ группы проб	14

4.3.	Измерение контрольных проб (контролей)	14

4.4.	Измерение срочной пробы (STAT-пробы)	14

4.5.	Изменение номера очередной пробы	14

5.	Настройка прибора	15

5.1.	Общие установки	15

5.1.1.	Задание номера первой пробы в очередной серии измерений	15

5.1.2.	Ежедневный сброс нумерации проб	15

5.1.3.	Включение сканера штрих-кодов	15

5.1.4.	Установка времени	16

5.1.5.	Печать списка настроек	16

5.1.6.	Повторное измерение пробы	16

5.2.	Программирование измерительных параметров	16

5.2.1.	Выбор единиц измерения	16

5.2.2.	Задание интервала нормальных значений	17

5.2.3.	Задание параметров контролей	17

5.2.4	Корректировка результатов путем подбора поправочных коэффициентов	18

5.3.	Выбор вида измерений	19

5.4.	Выбор языка программного обеспечения	19

5.5.	Изменение цикла измерений	20

5.6.	Интерфейс EDP	20

6.	Служебные программы	21

6.1.	Статистика	21

6.2.	Сенсорный ключ	21

6.3.	Промывка	22

6.4.	Слив жидкости из прибора	22

6.5.	Восстановление стандартных настроек	22

6.6.	Служебные программы	22

7.	Техническое обслуживание	23

7.1.	Чистка и дезинфекция прибора	23

7.2.	Замена головки насоса	23

7.3.	Замена канюли для проб и промывочной камеры	24

7.4.	Замена сенсора	25

7.5.	Замена ёмкостей для системного и отработанного раствора	26

7.6.	Замена батарей	26

8.	Предупреждения, сообщения об ошибках и разрешение проблем	27

8.1.	Предупреждения в виде символов	27

8.2. 	Системные ошибки выдаваемые в виде их кода и места	28

8.3. 	Предупреждающие сообщения	29

8.4.	Ошибки при измерении	30

Технические характеристики	31

Каталожные позиции для заказа	32

# 1.	Введение

Анализатор SUPER GL – прибор, сочетающий в себе самые современные технические достижения и многолетний опыт в области биосенсорного электрохимического анализа. Он отвечает всем установленным законом требованиям к конструкции и производительности, предъявляемым к приборам, использующимся в клинико-химических лабораториях. Соответствие всем этим нормам документально подтверждено маркировкой на корпусе:

Маркировка  (CE, Conformite Europeene) указывает на соответствие всем нормам ЕС (European Community) и, тем самым, на безопасность и надёжность прибора.

Применение сенсора принципиально новой разработки, определяющего одновременно глюкозу и лактат, делает возможным удовлетворение всех требований к качеству, предъявляемых в медицинских лабораториях (RiliBäk). Прибор прост в обращении, лёгок в работе и нуждается лишь в минимальном техническом обслуживании. Все пользователи могут достичь воспроизводимости результатов, удовлетворяющей самым высоким требованиям.

## 1.1.	Техника безопасности

Внимание:

Перед работой с прибором тщательно изучите настоящее руководство, обратив особое внимание на содержащиеся в нём предупреждения. Весь работающий в лаборатории персонал должен быть ознакомлен с этими предупреждениями перед использованием прибора; необходимо также следить за тем, чтобы настоящее руководство всегда было под рукой. Тем не менее, в данном руководстве не могут быть предусмотрены все опасные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора. Каждый пользователь несёт персональную ответственность за правильную эксплуатацию прибора и выполнение норм техники безопасности, медицинских инструкций и установленных законом требований.

- Необходимо выполнять все основные правила техники безопасности при работе в лаборатории (пользоваться резиновыми перчатками и т.д.).

- Не используйте реагенты и расходные материалы, не рекомендованные производителем прибора, поскольку это может привести к серьёзным ошибкам при измерении и сбоям в работе прибора.

- Прибор должен использоваться только по назначению, как описано в Разделе 1.2. Указанные ограничения и запреты должны соблюдаться при всех обстоятельствах (в случае необходимости свяжитесь с производителем или дистрибьютором).

- При сбое или некорректном функционировании немедленно прекратите эксплуатацию прибора. Прежде чем возобновить работу с прибором, обратитесь к приведённым в настоящем руководстве инструкциям по чистке и техническому обслуживанию (Раздел 7) и разрешению проблем (Раздел 8). В случае необходимости отправьте прибор производителю или дистрибьютору для ремонта. При замене узлов прибора следуйте инструкциям, прилагаемым к запасным частям.

- Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, избегайте контакта прибора или электропроводки с водой или другими жидкостями.

- Перед включением убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на блоке питания прибора.

- Не пользуйтесь прибором при повреждении сетевого кабеля или блока питания.

- Не прикасайтесь к вилке сетевого кабеля и разъёмам блока питания влажными руками!

- Блок питания может использоваться только как встроенный в корпус прибора. Не допускайте попадания влаги на него!

Внимание:

В случае вскрытия пользователем корпуса прибора изготовитель (дистрибьютор) снимает с себя все гарантийные обязательства и не несёт ответственности за какие бы то ни было сбои и поломки прибора и их последствия.

Не допускайте некорректных действий при работе с прибором!

Внимание:

Во избежание поломок прибора и травм персонала, используйте только предназначенные для данной модели аксессуары и запасные части. Ремонт и техническое обслуживание могут выполняться только организациями, имеющими лицензию производителя!

## 1.2.	Область применения прибора

SUPER GL – автоматический анализатор для определения глюкозы и лактата в пробах.

Для анализа пригодны следующие пробы:

- Капиллярная кровь

- Венозная кровь

- Артериальная кровь

- Сыворотка

- Плазма

- Спинномозговая жидкость

Пробы крови могут содержать следующие антикоагулянты и ингибиторы гликолиза: гепарин, цитраты, фториды, ЭДТА.

При использовании нестабилизированного биоматериала для измерения глюкозы и лактата время между забором пробы и её стабилизацией системным раствором (в жидкостной системе прибора) не должно превышать 15 минут.

Пробы забираются из закрытых капсул, помещаемых в ротор прибора. Ёмкости для системного и отработанного раствора расположены внутри корпуса прибора.

Прибор предоставляет следующие возможности:

- Определение глюкозы и лактата (в том числе одновременное), основанное на принципе измерения силы тока через ферментативный сенсор;

- Автоматическое измерение отдельных проб или групп проб числом до 30;

- Автоматическая калибровка;

- Параллельный порт для подключения принтера.

- Опционально:

- Автоматическая работа в режиме контроля качества;

- Использование программируемого интерфейса EDP (Electronic Data Processing), то есть, интерфейса ЭОД (электронная обработка данных);

	Подключение и работа со сканером штрих-кодов.

## 1.3.	Принцип измерения

Определение глюкозы и лактата основано на принципе электрохимического измерения биосенсором. Прибор оборудован насосом, с помощью которого системный раствор, калибратор, контроль или проба пациента прокачиваются через сенсор. Электроды сенсора отделены от потока жидкости многослойной мембраной, содержащей иммобилизованные ферменты. На рисунках ниже показаны схема течения жидкости в приборе и реакции, протекающие внутри сенсора.

Сенсор

Насос

Проба или

системный раствор

Отработанный

раствор

Рис. 1.1. Схема течения жидкости

Глюкоза + лактат + H2O

LOD

GOD

Пируват +

H2O

Пируват +

H2O2

Глюконовая к-та

+ H2O

Глюконовая к-та

+ H2O2

Платиновый электрод (+)

2e-

Платиновый электрод (+)

2e-

Рис. 1.2. Схема принципа измерения

# 2.	Установка и запуск прибора

## 2.1.	Установка прибора

Комплект поставки:

Наименование						Количество

SUPER GL								1

Блок питания для прибора и принтера 12 В/3,75 А		1

Сенсор								1

Канюля для проб							1

Промывочная камера						1

Принтер DPU-414							1

Кабель для подключения принтера				1

Ёмкость для системного раствора					1

Ёмкость для отработанного раствора				1

Малый ротор

Дисплей

Кнопка-переключатель

Вперёд

Назад

Нажим

Индикатор состояния

Большой ротор

для проб

Сенсорный отсек

Рычаг забора пробы

Промывочная камера

Рис. 2.1. Общий вид анализатора SUPER GL

Разъём кабеля питания

Порт принтера

Разъём интерфейса EDP

Выключатель

Сервисный разъём

Батарейный отсек

1

4

6

3

2

5

Рис. 2.2. Вид панели разъёмов и батарейного отсека сзади прибора

Подключение к сети (см. рис. 2.2):

Прибор подключается к электросети через входящий в комплект поставки блок питания. Подсоедините выходной кабель блока питания к разъёму (1) на задней панели прибора, а блок питания – к сети 220 В переменного тока.

Подключение принтера:

Подсоедините интерфейсный кабель принтера к разъёму (2) на задней панели прибора и подключите другой конец кабеля к принтеру. Подключите также принтер к сети через прилагаемый к нему блок питания. Дальнейшие указания см. в инструкции к принтеру.

## 2.2.	Предварительный осмотр прибора

Проверьте все узлы прибора на отсутствие повреждений!

Надёжность и безопасность работы прибора может быть гарантирована только при использовании прилагаемых «фирменных» принадлежностей.

Не применяйте повреждённые принадлежности, а также принадлежности и запасные части от других производителей.

## 2.3.	Подготовка к включению и включение прибора

- Установить головку насоса (см. пункт 7.2).

- Установить промывочную камеру и канюлю для проб (см. пункт 7.3).

- Установить сенсор (см. пункт 7.4).

- Установить ёмкости для системного и отработанного раствора (см. пункт 7.5).

После выполнения этих операций прибор готов к работе.

Внимание! Для анализаторов Super GL и Super GL ambulance применяются одинаковые сенсоры, которые, однако, невзаимозаменяемы с сенсорами, устанавливаемыми в анализаторах Super GL-easy и Super GL-easy +. Кроме того, каждый из этих двух типов сенсоров может быть в трех модификациях (для измерения только глюкозы, только лактата, и одновременно глюкозы и лактата).

Включите прибор выключателем (4) на задней панели.

После включения прибора и прогрева в течение 10 минут прибор перейдёт в режим ожидания («Спящий режим»).

Внимание: Во избежание потери данных выключайте прибор только тогда, когда он находится в режиме ожидания.

Управление анализатором SUPER GL осуществляется с помощью специальной кнопки-переключателя, расположенной с правой стороны прибора (см. рис. 2.1). Выбор пунктов меню производится путем вращения кнопки-переключателя (вращать можно в любую сторону) до тех пор, пока необходимый пункт меню окажется в центральной строке обозначенной двумя звездочками ** слева и справа. Вход в выбранный пункт меню осуществляется путем короткого нажатия (длительность менее 2 секунд) на кнопку-переключатель. Ввод цифр, букв и некоторых других символов в определенных пунктах меню также производится поворотом и коротким нажатием кнопки-переключателя (конкретная процедура описана в соответствующих разделах, например, 4.5, 5.1.1, 5.1.4., 5.2.2, 5.2.3 и т.д.). Для окончательного запоминания опции применяется длительное (более 2 секунд) нажатие на кнопку-переключатель.

# 3.	Подготовка проб и контроль качества

## 3.1.	Подготовка проб

Анализатор SUPER GL предназначен для измерения глюкозы и лактата в гемолизированных пробах, перечисленных в пункте 1.2. Проба должна быть разведена гемолизирующим системным раствором в соотношении 1 часть исходной пробы на 50 частей раствора. Это разведение разрушает эритроциты и химически стабилизирует пробу.

Гемолизированная проба может храниться до 12 часов при комнатной температуре (23°C) и до 5 суток в холодильнике (6°C).

Для дозировки биоматериала для проб применяются капилляры, пипетки или автоматические дозаторы.

Для анализа капиллярной крови применяются капсулы с крышечками, заполненные 1 или 0,5 мл гемолизата, а для её забора – стеклянные капилляры на 20 или 10 мкл соответственно. Можно использовать как обычные капилляры, так и односторонние одноразовые разломные капилляры нового типа. Мы настоятельно рекомендуем применять одноразовые разломные капилляры ввиду их точности и простоты использования.

Подготовка пробы капиллярной крови с использованием одноразового разломного капилляра выполняется следующим образом:

- Взять капиллярную кровь из мочки уха или подушечки пальца:

- Наполнять капилляр, пока не будут покрыты обе отметки:

- Осторожно протереть наружную поверхность капилляра:

- Разломить капилляр по надрезу между отметками:

- Поместить полностью заполненную кровью часть капилляра в капсулу с гемолизатом:

- Закрыть капсулу и тщательно встряхнуть её:

Через 30 секунд проба готова к анализу.

## 3.2.	Контроль качества

Внимание: Излагаемая ниже информация применима только для пользователей в Федеративной Республике Германия. Пользователи в других странах должны руководствоваться правилами, принятым в соответствующем государстве.

Анализатор SUPER GL предоставляет возможности для выполнения обширного контроля качества, отвечающего всем требованиям, предъявляемым к качеству измерений. При определении глюкозы следует придерживаться рекомендаций Федеративной медицинской палаты Германии (Bundesärztekammer). по контролю качества в медицинских лабораториях. Контроль качества и выполнение всех требований и норм целиком возлагается на пользователя прибора. Тем самым, нижеприведённые замечания могут рассматриваться только как полезные советы, а не как точный аналог этих рекомендаций.

Прибор может выполнять вычисление результатов контроля качества согласно RiliBäk. См. также отдельное «Руководство по контролю качества».

# 4.	Измерение

Анализатор SUPER GL может выполнять измерения в двух различных режимах:

- Тестирование отдельных проб

- Тестирование серий проб

Для каждого режима используется соответствующий ротор для проб.

Для анализа проб необходимо переключить прибор (поворотом кнопки-переключателя) из режима ожидания («Спящий режим») в меню «Измерение». Прибор начнёт выполнение калибровки.

Спящий режим  ------ Измерение ----- Служебные прогр. ------ Программиров ------

------------------------ Спящий режим ------------------------------------

После успешного завершения калибровки прибор войдёт в меню «Измерение» или автоматически начнёт анализ группы проб (см. также пункт 4.2).

Спящий режим – Измерение  ------ Группа ---- Контроль ---- Калибровка -----Номер пробы -----

----------------------- Спящий режим ---------------------------------------

## 4.1.	Калибровка

Анализатор SUPER GL выполняет требуемую калибровку автоматически каждый раз, когда он выходит из спящего режима или начинает серию измерений. Для выполнения калибровки, капсула с достаточным объёмом калибратора должна находиться в ячейке «Ka1» малого ротора (вообще ротор имеет две ячейки «Ka1» и «Ka2», калибратор из второй ячейки используется тогда, когда кончается калибратор в первой ячейке). При желании, можно также выполнить дополнительную калибровку, которая осуществляется следующим образом:

- Поместите одну (в ячейку «Ka1») или две (в ячейки «Ka1» и «Ka2») капсулы с калибратором в ротор.

- Выберите поворотом кнопки-переключателя пункт «Калибровка» в меню «Измерение» и подтвердите выбор коротким нажатием на кнопку-переключатель. После успешного завершения калибровки прибор вернётся в меню «Измерение».

- Если результаты измерений будут отличаться от контрольных значений (4, 12 и 30 мМ по глюкозе или 2, 10 и 25 мМ по лактату) более, чем на 2,5% (то есть, не попадут в диапазоны 40,1; 120,3 и 300,75 мМ по глюкозе или 20,05; 100,25 и 250,62 мМ по лактату для контрольных растворов ДДС № 1, 2 и 3, соответственно), то прибор можно подрегулировать так, как описано в разделе 5.2.4.

## 4.2.	Анализ группы проб

Анализ группы проб выполняется следующим образом:

- Поместите капсулы с пробами в большой ротор для группы проб. Начинать с ячейки 1 ротора не обязательно и некоторые ячейки можно оставить пустыми, поскольку прибор автоматически распознаёт наличие капсулы в ячейке ротора при помощи специального оптического сенсора.

- Выберите в меню «Измерение» пункт «Группа» путем вращения и короткого нажатия на кнопку-переключатель. Прибор проверит, установлен ли большой ротор для группы проб. Если такой ротор прибор не обнаружит, то следуйте указаниям, появляющимся на дисплее. После анализа всех проб прибор вернётся в меню «Измерение», после чего можно извлечь капсулы из ротора или снять весь ротор целиком.

## 4.3.	Измерение контрольных проб (контролей)

Измерение контролей выполняется следующим образом:

- Поместите одну, две или три контрольные пробы в ячейки (Ko1, Ko2, Ko3) малого ротора.

- Выберите пункт «Контроль» в меню «Измерение» поворотом кнопки-переключателя и подтвердите выбор коротким нажатием кнопки-переключателя. Прибор проверит, установлен ли малый ротор. Если такой ротор не обнаружен, то следуйте указаниям, появляющимся на дисплее. Затем будет выполнено измерение контролей во всех занятых контрольных позициях ротора. После измерения контрольных проб прибор вернётся в меню «Измерение», после чего можно извлечь капсулы из ротора или снять весь ротор целиком.

## 4.4.	Измерение срочной пробы (STAT-пробы)

Измерение STAT-пробы (срочной пробы) возможно в меню «Измерение», в том числе во время выполнения анализа группы проб. Для измерения срочной пробы установите капсулу с такой пробой в ячейку «Pr» малого ротора, когда индикатор состояния горит зелёным цветом. После распознавания наличия капсулы со срочной пробой, индикатор состояния загорится красным цветом, капсула будет подана в положение вскрытия и начнётся измерение. Выньте капсулу из ротора, когда индикатор состояния погаснет.

## 4.5.	Изменение номера очередной пробы

Для задания (изменения) номера очередной пробы, который обычно задается автоматически, выберите пункт «Номер пробы» в меню «Измерение» и задайте желаемый номер пробы. По поводу изменения нумерации проб, см. также пункты 5.1.1 и 5.1.2 данного руководства.

# Настройка прибора

--Измерение -- Служебные прогр. -- Программиров. ----

------------------------- Спящий режим-------------------------------

В меню «Программиров.» могут быть заданы все настройки прибора, такие как единицы измерений, типы контролей, интервалы значений и т.п.

## Общие установки

Программиров. ---- Функции ---- Метод программ. --- Выбор метода ---Язык---Цикл--- интерфейс ЭОД ---Назад ----

---------------------------------------------------- Спящий режим -----------------------------------------------------------

В меню «Функции» можно установить номер пробы и время, включить или выключить ежедневный сброс нумерации проб и распечатать список настроек.

### 5.1.1.	Задание номера первой пробы в очередной серии измерений

Нумерацию проб можно изменить с помощью пункта «Номер пробы» в меню «Функции». После выбора этого пункта меню каждая цифра номера первой пробы в очередной серии измерений может быть выбрана вращением кнопки-переключателя. Текущая цифра номера (та, которая меняется в данный момент вращением кнопки-переключателя) отмечается на экране дисплея курсором в виде наконечника стрелки. Короткое нажатие кнопки-переключателя приводит к запоминанию выбранной цифры и перемещению курсора на следующую позицию. После запоминания последней цифры номера пробы, все последующие пробы будут нумероваться последовательно, начиная с заданного номера, пока пользователь опять не изменит текущий номер пробы.

### 5.1.2.	Ежедневный сброс нумерации проб

Если включена функция ежедневного сброса нумерации проб, то ежедневно в 0:00 номер текущей пробы будет автоматически устанавливаться равным 1. Чтобы включить или выключить эту функцию, выберите пункт «Ежедн.ном.проб» в меню «Функции» поворотом кнопки-переключателя и подтвердите выбор коротким нажатием кнопки-переключателя.

### 5.1.3.	Включение сканера штрих-кодов

Выберите пункт меню «Штрих-код в(ы)кл», чтобы включить или отключить считывание штрих-кодов. Если считывание штрих-кодов включено, то номер, считанный с капсулы с пробой сканером штрих-кодов, будет присвоен данной пробе вместо её текущего номера. Если это считывание отключено, проба будет нумероваться текущим номером.

Если предполагается использовать сканер штрих-кодов, то необходимо учесть, что:

- Максимальная длина штрих-кода – 12 символов.

- Наклейка со штрих-кодом должна располагаться на капсуле в определённом месте (указанном на капсуле).

- При измерении группы проб, наклейки со штрих-кодами на капсулах должны быть повёрнуты к центру большого ротора, а наклейка на капсуле со STAT-пробой – наружу малого ротора.

### 5.1.4.	Установка времени

После выбора пункта «Установка врем.» в меню «Функции», текущие часы, минуты и секунды могут быть изменены поворотом кнопки-переключателя. Для перехода из режима изменения часов в режим изменения текущих минут и затем секунд служит короткое нажатие кнопки-переключателя.

Для запоминания заданного времени в целом (то есть, часов, минут и секунд) служит длительное нажатие кнопки-переключателя.

### 5.1.5.	Печать списка настроек

При выборе пункта «Список параметр» в меню «Функции», будет распечатан список всех заданных настроек, таких как типы контролей, интервалы нормальных значений для проб и т.п.

### 5.1.6.	Повторное измерение пробы

Если включена функция повторного измерения, то в случае, когда результат измерения для пробы выходит за пределы интервала нормальных значений, будет проведено повторное измерение. Выберите пункт «Повтор. пробы» в меню «Функции»,, чтобы включить или отключить эту функцию.

## Программирование измерительных параметров

Программиров. ---- Функции ---- Метод программ. --- Выбор метода ---Язык---Цикл--- интерфейс ЭОД ---Назад ----

---------------------------------------------------- Спящий режим -----------------------------------------------------------

Параметры методов устанавливаются отдельно для глюкозы и лактата. После выбора пункта меню «Метод программ.», следует выбрать конкретный метод («глюкоза» или «лактат») поворотом кнопки-переключателя и подтвердить выбор коротким нажатием на неё.

### 5.2.1.	Выбор единиц измерения

Программиров - Метод программ –Глюкоза (или лактат)—Ед.измерения –Предупреждение -Контроль –Поправка резул.-

--------------------- Назад -----------------------------------------

Выбрав пункт меню «Ед.измерения», можно установить требуемые единицы измерения: «ммоль/л» или «мг/дл». Выберите желаемую единицу измерения поворотом кнопки-переключателя и подтвердите выбор коротким нажатием на неё.

### 5.2.2.	Задание интервала нормальных значений

Программиров - Метод программ –Глюкоза (или лактат)—Ед.измерения –Предупреждение -Контроль –Поправка резул.-

--------------------- Назад -----------------------------------------

Задание интервала нормальных значений делает возможной автоматическую оценку полученных результатов. Если измеренное значение (глюкозы или лактата) для пробы выходит за пределы установленных значений нижнего и верхнего пределов нормы, то при печати такой результат будет специальным образом отмечен.

Границы интервала нормальных значений задаются в опциях «нижний предел» и «верхний предел» в пункте меню «предупреждение».

После выбора вида предела (нижний или верхний) каждая цифра в его значении выбирается поворотом кнопки-переключателя и запоминается ее нажатием. Текущая цифра (та, которая меняется) отмечается курсором в виде наконечника стрелки. После запоминания очередной цифры путем короткого нажатия кнопки-переключателя, курсор перемещается на следующий десятичный разряд. После ввода всех десятичных разрядов прибор вернётся в предыдущий пункт меню. Следует иметь в виду, что положение разрядной точки не меняется (она всегда расположена в третьей позиции, если выбрана единица измерения ммол/л, и в четвертой позиции, если выбрана единица измерения мг/дл). Поэтому, если, например, нужно задать нижний предел 0,9 ммол/л, то следует набрать число 00.9, а если нужно задать нижний предел 9,5 мг/дл, нужно набрать число 009.5. Следует также учесть, что значения пределов (нижнего и верхнего) желательно задавать в рабочем диапазоне анализатора, то есть, в следующих интервалах:

Для глюкозы: 	0,6 – 50 ммоль/л	или	11 – 910 мг/дл

Для лактата:  		0,5 – 30 ммоль/л	или	4,5 – 270 мг/дл

### 5.2.3.	Задание параметров контролей

Программиров - Метод программ –Глюкоза (или лактат)—Ед.измерения –Предупреждение -Контроль –Поправка резул-

--------------------- Назад -----------------------------------------

Наименование контролей и их пределы задаются в пункте меню «контроль». Прибор позволяет задать до 3 различных контролей.

Задание названия контроля:

После того, как выбран один из трёх пунктов меню «контроль» («зрав.проб 1», «зрав.проб 2» и «зрав.проб 3», что на самом деле означает «контроль 1», «контроль 2» и «контроль 3», задается его название в пункте меню «название контр.». Название может содержать не более 12 символов (включая пробелы), которые набираются поворотом и затем коротким нажатием кнопки-переключателя аналогично тому, как это делается при наборе нижнего и верхнего пределов нормы. На каждой из 12 позиций курсора, можно выбрать один из следующих символов: буквы русского алфавита от «а» до «я», цифры от 0 до 9, символы «.», +, , !, ?, и = , либо можно поставить в данной позиции пробел. Например, можно просто набрать название «контроль 1», или «патология», или «норма 1», или «трулаб норма», «трулаб патол», и т.д.

Задание интервала допустимых значений контрольного раствора:

После набора и запоминания названия контроля, анализатор предлагает пункты меню «нижний предел» и «верхний предел», в которых происходит задание допустимого нижнего и верхнего пределов концентрации глюкозы и лактата в контрольных растворах. Задание этих величин для контрольных растворов делает возможной автоматическую оценку полученных контрольных результатов. Если измеренное значение глюкозы или лактата для контроля выходит за пределы допустимого интервала, то при печати все полученные результаты будут специальным образом отмечены.

Значения допустимых пределов для контрольных растворов набираются поворотом и затем коротким нажатием кнопки-переключателя аналогично тому, как это делается при наборе нижнего и верхнего пределов нормы.

### 5.2.4	Корректировка результатов путем подбора поправочных коэффициентов

Программир.--Метод программ.--Глюкоза (или лактат)----Ед.измерения—Предупреждение—Контроль--Поправка резул.

--------------------- Назад -----------------------------------------

Если прибор неправильно измеряет концентрацию глюкозы и/или лактата, то результаты измерений можно подкорректировать. Для этого следует войти в подменю «Метод программ.», выбрать нужный пункт («глюкоза» или «лактат») и войти в опцию «Поправка резул.»

На дисплее появится окно, в верхней части которого приведено уравнение Y = mX + n, которое описывает зависимость корректированного результата измерения концентрации глюкозы или лактата (Y) от некорректированного (X). Корректировка производится путем подбора поправочных коэффициентов m и n, которые в отсутствие корректировки имеют значения 1 и 0, соответственно. При необходимости корректировки результатов, вращением кнопки-переключателя коэффициент m можно менять от 0,7 до 1,3, а коэффициент n  в пределах, которые зависят от режима измерений. А именно, при измерении глюкозы в ммол/л, коэффициент n можно варьировать от 1,5 до + 1,5; при измерении глюкозы в мг/дл, коэффициент n можно варьировать от 27 до + 27; при измерении лактата в ммол/л, коэффициент n можно варьировать от 1,0 до + 1,0; при измерении лактата в мг/дл, коэффициент n можно варьировать от 9 до +9.

Для удобства пользователя, в нижней части дисплея прибор показывает, как меняются низкие (Y1) и высокие (Y2) концентрации глюкозы или лактата при изменении m и n по сравнению с некорректированными значениями этих концентраций (X1 и X2, соответственно).

Принцип коррекции можно понять из следующих нескольких крайних случаев:

- Если прибор завышает показания по глюкозе или лактату как на высоких, так и на низких концентрациях, то для коррекции результатов нужно просто уменьшить значение коэффициента n (напомним, что предустановленное значение параметра n составляет 0).

- Если прибор занижает показания по глюкозе или лактату на всех контрольных растворах, то для коррекции результатов нужно соответственно увеличить значение коэффициента n.

- Если прибор завышает показания по глюкозе или лактату на высоких концентрациях, но на низких концентрациях показывает правильный результат, то это означает, что калибровочная кривая проходит круче чем надо и для коррекции результатов нужно соответственно уменьшить значение коэффициента m. При этом показание прибора на контрольном растворе №1 (низкие концентрации глюкозы и лактата) тоже снизится, поэтому одновременно с уменьшением коэффициента m следует несколько увеличить коэффициент n. После этого следует опять измерить контрольные растворы и при необходимости повторить коррекцию коэффициентов (возможно, что неопытному пользователю эту процедуру придется повторить несколько раз).

- Если прибор занижает показания по глюкозе или лактату на высоких концентрациях, но на контрольном растворе №1 показывает правильный результат, то это означает, что калибровочная кривая проходит недостаточно круто, и для коррекции результатов нужно соответственно увеличить значение коэффициента m. При этом показания прибора на низких концентрациях тоже увеличатся, поэтому одновременно с увеличением m следует несколько уменьшить n. После этого следует опять измерить контрольные растворы и при необходимости повторить коррекцию коэффициентов.

- Если же прибор занижает показания по глюкозе или лактату на низких концентрациях, но дает правильные результаты на высоких, то для коррекции результатов нужно уменьшить значение параметра m и увеличить параметр n.

- Соответственно, если прибор завышает показания по глюкозе на низких концентрациях, но дает правильные результаты на высоких, то для коррекции результатов нужно увеличить значение m и уменьшить n.

## 5.3.	Выбор вида измерений

Программиров. ---- Функции ---- Метод программ. --- Выбор метода ---Язык---Цикл--- интерфейс ЭОД ---Назад ----

----------------------------------------------------Спящий режим ----------------------------------------------------------

Выберите нужный вид измерений в пункте меню «выбор метода». Можно выбрать следующие виды измерений:

Глюкоза

Лактат

Глюкоза/лактат (одновременное определение глюкозы и лактата)

Метод выбирается как обычно, то есть поворотом коротким нажатием кнопки-переключателя.

Внимание: Выбранный метод должен соответствовать типу установленного в приборе сенсора! Например, если в приборе установлен сенсор для измерения лактата, то нельзя выбирать вид измерений «глюкоза». Однако если установлен двойной сенсор (для одновременного определения глюкозы и лактата), то допускается выбор метода только «глюкоза» или только «лактат».

## 5.4.	Выбор языка программного обеспечения

Чтобы изменить язык дисплейных сообщений, выберите пункт меню «Язык». При этом возможен выбор одного из четырех языков (немецкий, английский, чешский и русский).

## 5.5.	Изменение цикла измерений

С помощью предварительно запрограммированного цикла измерений можно задать последовательность измерения проб и контролей в серии проб. По умолчанию специальный цикл измерений не задаётся. Это означает, что все пробы в большом роторе измеряются без измерения контролей между ними. Если хотите установить или изменить уже запрограммированный цикл, то войдите в меню «Цикл» и выберите пункт «Изменить цикл». Если же хотите удалить заданный цикл, то выберите пункт меню «удалить цикл». Цикл измерений может включать до 10 программируемых элементов, каждому из которых поворотом и нажатием кнопки-переключателя можно задать одну из следующих опций (программируемый в данный момент элемент цикла отмечается на дисплее символом *):

Ko1		Контроль 1

Ko2		Контроль 2

Ko3		Контроль 3

п05 		число проб 5

п10 		число проб 10

п15 		число проб 15

п20 		число проб 20

п25 		число проб 25

п30 		число проб 30

При выборе пробела текущий элемент в измерительном цикле не выполняется. Общее число проб в цикле не может превышать 30. Для окончательного подтверждения заданного цикла служит длительное нажатие кнопки-переключателя. После этого все серии проб будут тестироваться в соответствии с заданным циклом.

Пример цикла:

- Ко1

- п15

- Ко2

- п15

- Ко3

При таком цикле измерений, анализатор сначала измерит контрольную пробу из ячейки Ко1 малого ротора, затем 15 образцов из большого ротора, затем контрольную пробу из ячейки Ко2, затем еще 15 образцов из большого ротора, и завершит цикл измерением контрольной пробы из ячейки Ко3.

Если при таком запрограммированном цикле число образцов в роторе будет меньше 30, например, 20, то цикл выполняется так: измеряется контрольная проба из ячейки Ко1 малого ротора, затем 15 образцов из большого ротора, затем контрольная проба из ячейки Ко2, затем оставшиеся 5 образцов из большого ротора, и затем контрольная проба из ячейки Ко3.

Если же число образцов будет еще меньше, например, 10, то заданный цикл будет выполнен так: измеряется контрольная проба из ячейки Ко1 малого ротора, затем 10 образцов из большого ротора, и затем контрольные пробы из ячеек Ко2 и Ко3.

## 5.6.	Интерфейс EDP

По поводу работы интерфейса EDP (ЭОД), см. специальное руководство.

# 6.	Служебные программы

---Измерение ------ Служебные прогр. ------ Программиров-----------

------------------------------------ Спящий режим-----------------------------------

## 6.1.	Статистика

Служебные прогр ---- Статистика--Сенсорный ключ--Промывка ---Слив---Сброс файлов--Служебные прогр.---Назад -----

------------------------------------------------------- Спящий режим------------------------------------------------------------------

Если активировать опцию «Статистика» в меню «Служебные прогр», прибор будет выполнять статистический анализ для последней измеренной серии проб и выводить следующие статистические данные на дисплей и печать:

- среднее значение для серии проб

- стандартное отклонение для серии проб

- коэффициент вариации для серии проб

Прибор может быть также оснащён программным расширением, позволяющим легко выполнять контроль качества (обработка данных за прошедшие периоды,  контроль точности и воспроизводимости). Это программное расширение можно получить у производителя.

## 6.2.	Сенсорный ключ

Анализатор SUPER GL оборудован специальным считывающим устройством, которое закреплено на корпусе насоса справа от ёмкостей для системного и отработанного растворов. Применение этого устройства гарантирует использование только авторизованных расходных материалов производства компании Diasys.

К каждой упаковке системного раствора или готовых капсул компании Diasys прилагается сенсорный ключ (ключ S или ключ B, соответственно). При его считывании вышеописанным устройством, прибор запоминает объем нового системного раствора или число капсул и в дальнейшем ведёт учёт их расхода. Когда будет израсходован весь раствор или все капсулы из данной упаковки, прибор выдаст сообщение «Считайте новый сенсорный ключ». Для считывания поместите в считывающее устройство новый ключ, прилагаемый к новой упаковке расходного материала, и слегка поверните его. Если вы хотите считать новый сенсорный ключ до полного израсходования расходного материала, выберите пункт меню «Сенсорный ключ» в меню «Служебные программы».

ВНИМАНИЕ: Данная версия прибора открыта для использования расходных материалов производства Диакон-ДС, поэтому сенсорный ключ не требуется.

## 6.3.	Промывка

Служебные прогр ---- Статистика – Сенсор. ключ –Промывка    Слив --- Сброс файлов --Служебная прогр. --- Назад ----

------------------------------------------------------- Спящий режим------------------------------------------------------------------

Пункт «Промывка» меню «Служебные программы» позволяет выполнить автоматическую промывку системы в течение 120 сек. Промывку необходимо выполнять дистиллированной водой перед выключением прибора на длительное время. При входе в данный пункт меню на дисплее появляется сообщение:

Промыть систему 120 с

Установить канюлю в запасном баллоне!

Нажать клавишу!

При этом необходимо перенести канюлю из емкости с системным раствором в емкость с дистиллированной водой, которую можно установить вне прибора слева от него, и нажать кнопку-переключатель.

## 6.4.	Слив жидкости из прибора

Служебные прогр ---- Статистика -- Сенсор ключ---Промывка---Слив --- Сброс файлов----Служебная прогр. --- Назад ----

------------------------------------------------------- Спящий режим------------------------------------------------------------------

Пункт «Слив» меню «Служебные программы» позволяет выполнить слив жидкости из системы перед транспортировкой прибора. При входе в данный пункт меню на дисплее появляется сообщение:

Слив системы 90 сек

Извлечь канюлю из запасного баллона!

Нажать клавишу!

При этом необходимо вынуть канюлю из емкости с системным раствором или дистиллированной водой на воздух и нажать кнопку-переключатель. Через 90 сек (отсчет времени индицируется на дисплее), на дисплее появится сообщение:

Выключить прибор

При этом можно только выключить прибор, возврат в рабочее меню невозможен.

## 6.5.	Восстановление стандартных настроек

Служебные прогр ---- Статистика -- Сенсор ключ---Промывка    Слив --- Сброс файлов --Служебная прогр. --- Назад ----

------------------------------------------------------- Спящий режим------------------------------------------------------------------

Пункт «Сброс файлов» меню «Служебные программы» сбрасывает все установленные пользователем настройки методов, восстанавливая предустановленные стандартные настройки.

## 6.6.	Служебные программы

Служебные прогр ---- Статистика -- Сенсор ключ –Промывка    Слив --- Сброс файлов --Служебная прогр. --- Назад ----

------------------------------------------------------- Спящий режим------------------------------------------------------------------

Пункт «Служебные программы» меню «Служебные программы» доступен только для персонала сервисных центров, поэтому при входе в данный пункт меню прибор запрашивает код. Если вы случайно вошли в данный пункт меню, то в ответ на запрос:

Пишите код!

0

наберите любой код и затем введите его длительным нажатием на клавишу. Прибор напишет:

Неправильно!

И вернется в спящий режим.

# 7.	Техническое обслуживание

Описанные в этом разделе манипуляции могут выполняться пользователем.

Перед выполнением какого-либо технического обслуживания прибор должен быть отключен от сети!

## 7.1.	Чистка и дезинфекция прибора

При чистке или дезинфекции прибора придерживайтесь правил, установленных в вашей лаборатории. Для дезинфекции протрите все поверхности прибора тканью, смоченной дезинфицирующим средством. Применяйте только средства, пригодные для обеззараживаемых поверхностей! Следуйте инструкциям производителя дезинфицирующего средства.

## 7.2.	Замена головки насоса

Замена головки насоса осуществляется следующим образом:

- Выключите прибор.

- Откройте крышку прибора.

- Отсоедините шланги (2) и (3).

- Вывинтите винт с рифлёной головкой (1).

Рис. 7.1. Вид насоса с трубками		Рис. 7.2. Расположение винта с рифлёной головкой

- Наклоните насос вверх.

Рис. 7.3. Вид наклонённого вверх насоса

- Снимите головку насоса, осторожно нажав на пружины с двух её сторон.

Рис. 7.4. Снятие головки насоса

- Чтобы установить новую головку насоса, выполните указанные выше действия в обратном порядке.

## 7.3.	Замена канюли для проб и промывочной камеры

Внимание: При снятии промывочной камеры обратите особое внимание на шаг 3! В противном случае возможно повреждение прибора ввиду утечки системного раствора.

Рис. 7.5. Вид промывочной камеры	Рис. 7.6. Вид канюли для проб	Рис. 7.7. Шлангодержатель

Снятие:

- Выключите прибор.

- Отсоедините шланг (7).

- Отсоедините шланг (2) от канюли (4) и вставьте его в шлангодержатель (8).

- Вывинтите винт с рифлёной головкой (5).

- Извлеките канюлю.

- Вывинтите винт (3).

- Снимите промывочную камеру с нижнего держателя (1).

Установка:

- Установите промывочную камеру в нижний держатель (1).

- Затяните винт (3).

- Выньте шланг (2) из держателя (8) и подсоедините его к канюле (4) промывочной камеры.

- Если необходимо, ослабьте винт с рифлёной головкой (5).

- Установите канюлю для проб в позицию (6) и в промывочную камеру

- Затяните винт с рифлёной головкой (5).

- Подсоедините шланг (7) к канюле для проб.

## 7.4.	Замена сенсора

Извлечение сенсора:

- Откройте сенсорный отсек, потянув за ручку (1).

Рис. 7.8. Закрытый сенсорный отсек

- Извлеките сенсор.

Рис. 7.9. Открытый сенсорный отсек

Установка сенсора:

- Извлеките новый сенсор из упаковки.

- Откройте сенсорный отсек, потянув за ручку (1).

- Вставьте сенсор.

- Закройте сенсорный отсек.

## 7.5.	Замена ёмкостей для системного и отработанного раствора

Во избежание неполадок в процессе работы прибора, рекомендуется заменять ёмкости только в режиме ожидания («Спящий режим») и при установленных промывочной камере и канюле для проб. Кроме того, использованную ёмкость для системного раствора рекомендуется устанавливать вместо старой ёмкости для отработанного раствора, поскольку многократное использование ёмкостей может повлиять на работу датчика уровня жидкости.

Системный раствор

Отработанный раствор

Рис. 7.10. Расположение ёмкостей для системного и отработанного раствора

Извлечение ёмкостей:

- Откройте крышку прибора.

- Выньте из ёмкостей канюли.

- Извлеките ёмкости для системного раствора (расположена слева) и отработанного раствора (расположена справа).

Установка ёмкостей:

- Если необходимо, откройте крышку прибора.

- Установите ёмкости (для системного раствора – слева, для отработанного – справа).

- Откройте ёмкости и вставьте в них канюли.

- Закройте крышку прибора.

## 7.6.	Замена батарей

Если после включения прибора на дисплее появляется сообщение «Предупреждение! Батарея разряжена», необходимо заменить батареи. Батарейный отсек расположен сзади прибора под крышкой (см. раздел  2.1 и рис. 2.2). Замена батарей выполняется следующим образом:

- Выключите прибор.

- Откройте пластмассовую крышку батарейного отсека, подцепив ее отверткой снизу.

- Извлеките использованные батареи.

- Вставьте новые батареи учитывая полярность, указанную на схеме внутри батарейного отсека (требуемый тип батарей см. в разделе «Технические характеристики»).

- Закройте крышку батарейного отсека.

Внимание: 	Всегда заменяйте только весь комплект батарей целиком!

Используйте в одном комплекте только батареи одного типа!

# 8.	Предупреждения, сообщения об ошибках и разрешение проблем

## 8.1.	Предупреждения в виде символов

Прибор всегда проверяет, не выходят ли полученные результаты за пределы нормы для пробы пациента (см. пункт 5.2.2) и за пределы интервала допустимых значений для контроля (см. пункт 5.2.3) и выдает соответствующие предупреждения. На дисплей и на печать могут выводиться следующие предупреждения в виде символов:

| Предупреждение | Значение |
| --- | --- |
| ++++ | Результат выше верхней границы диапазона линейности анализатора |
| –––– | Результат ниже нижней границы диапазона линейности анализатора |
| !! | Результат для пробы выходит за заданные пределы нормы или результат для контроля выходит за заданные пределы допустимого интервала |
| ** | Результат для последнего контроля выходил за заданные пределы допустимого интервала |
| *! | Результат для последнего контроля выходил как за заданные пределы допустимого интервала, так и за пределы нормы, заданные для проб |

## 8.2. 	Системные ошибки выдаваемые в виде их кода и места

| Код ошибки | Место ошибки | Описание ошибки | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 | 1 – 8 | - Внутренняя ошибка | - Обратитесь в сервисный центр. |
| 4 | 1 | - Внутренняя ошибка | - Обратитесь в сервисный центр. |
| 4 | 4 или 5 | - Подъёмник или ротор не может переместиться из начального положения | - Проверьте, не заблокирован ли подъёмник или ротор. - Выключите прибор и снова включите его. - Если подъёмник или ротор не заблокирован, а сообщение об ошибке появляется снова, обратитесь в сервисный центр. |
| 5 | 1 | - Внутренняя ошибка | - Обратитесь в сервисный центр |
| 5 | 4 или 5 | - Подъёмник или ротор не может найти начальное положение | - Проверьте, не заблокирован ли подъёмник или ротор. - Выключите прибор и снова включите его. - Если подъёмник или ротор не заблокирован, а сообщение об ошибке появляется снова, обратитесь в сервисный центр. |
| 5 | 7 | - Внутренняя ошибка | - Обратитесь в сервисный центр. |
| 6 | 1 | - Внутренняя ошибка | - Обратитесь в сервисный центр. |
| 6 | 4 или 5 | - Подъёмник или ротор не может переместиться из начального положения - Подъёмник или ротор не может найти начальное положение | - Проверьте, не заблокирован ли подъёмник или ротор. - Выключите прибор и снова включите его. - Если подъёмник или ротор не заблокирован, а сообщение об ошибке появляется снова, обратитесь в сервисный центр. |
| 6 | 7 | - Нет правильного контакта с сенсором | - Переустановите сенсор. - Включите прибор. - Если сообщение об ошибке появляется снова, обратитесь в сервисный центр. |
| 7 | 4 | - Подъёмник не может переместиться в положение забора пробы | - Проверьте, не заблокирован ли подъёмник. - Проверьте капсулу с пробой (её крышка может не пробиваться, если она слишком твёрдая или капсула слишком короткая). |
| 7 | 7 | - Внутренняя ошибка | - Обратитесь в сервисный центр. |
| 7, 8 | 5 | - Ротор не может установить капсулу в положение забора пробы | - Проверьте, не заблокирован ли ротор. - Выключите прибор и снова включите его. - Если ротор не заблокирован, а сообщение об ошибке появляется снова, обратитесь в сервисный центр. |

## 8.3. 	Сообщения об ошибках

| Сообщение на дисплее |  | Пояснение | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Operating period of the sensor is expired. Exchange sensor! |  | Истёк срок службы сенсора | Установите новый сенсор |
| Срок хранения датчик истек. Сменить датчик! |  | Истёк срок хранения сенсора | Установите новый сенсор |
| Sensor used up Exchange sensor! Turn off device! |  | Сенсор выработал ресурс (измерено расчётное количество проб) | Установите новый сенсор |
| Запас сист. раствора долить! клавиша = канюли ОК |  | Ёмкость для системного раствора пуста | Долейте системный раствор или поставьте новую емкость с системным раствором (см раздел 7.5). При необходимости также опорожните или замените ёмкость для слива отработанного раствора. Нажмите на кнопку-переключатель. |
| Емкость отх. заполн. слив! клавиша = канюли ОК |  | Ёмкость для отработанного раствора переполнена | Опорожните ёмкость для слива отработанного раствора или замените ее на новую (см раздел 7.5). Проверьте и при необходимости долейте или замените ёмкость для системного раствора. Нажмите на кнопку-переключатель. |
| Temperature too high |  | Температура в помещении слишком высока или неисправен температурный датчик прибора | Если температура в помещении не превышает допустимую, то обратитесь в сервисный центр для замены температурного датчика. |
| Temperature too low |  | Температура в помещении слишком низка или неисправен температурный датчик прибора | Если температура в помещении не ниже допустимой, то обратитесь в сервисный центр для замены температурного датчика. |
| Side max right | Запаздывание измерительного сигнала на сенсоре |  | Возможные причины: дефектный сенсор, нестабильный поток системного раствора, нежелательные примеси в пробе, дефект электронной платы. |
| Side max left | Чересчур ранний измерительный сигнал на сенсоре |  | Возможные причины: дефектный сенсор, нестабильный поток системного раствора, нежелательные примеси в пробе, дефект электронной платы. |

## 8.4.	Ошибки при измерении

Определение глюкозы и лактата основано на принципе измерения силы тока через сенсор. Ток обусловлен окислительно-восстановительной реакцией глюкозы и лактата с иммобилизованным ферментом.

В анализаторе SUPER GL используются минимальные количества пробы. Важное значение для нормального функционирования прибора имеет трубка, соединяющая иглу для забора проб с сенсором, поэтому для замены используйте только «фирменную» трубку.

Проверить правильность работы жидкостной системы прибора можно визуально, наблюдая за пузырьком воздуха между заборной иглой и промывочной камерой. Пузырёк, образующийся перед пробой, должен остановиться перед сенсором и оставаться в этом положении, пока игла для забора пробы не вернётся в верхнюю позицию. Пузырёк после пробы должен на некоторое время остановиться перед сенсором.

Как и во всех системах, основанных на течении жидкости, свободное течение и отсутствие протечек в канале между канюлей для проб и насосом критичны для работы прибора.

Всегда помните, что входной шланг насоса работает на всасывание, создавая понижение давления в системе. Подтекание жидкости всегда свидетельствует о протечке, например, нарушении герметизации промывочной камеры, неплотно закреплённом шланге или неправильно установленной канюле.

Проверка свободного течения и отсутствия протечек:

Выключите прибор и снова включите его примерно через 2 секунды, чтобы убедиться, что насос работает. Проверьте вращение насоса. Откройте ёмкость для отработанного раствора и проверьте, что капли жидкости падают в неё с регулярными интервалами (примерно 1 – 2 капли в секунду). Если это так, то проверьте, что в жидкости, текущей через шланг к насосу, отсутствуют пузырьки воздуха. Если это условие выполнено, то жидкостная система функционирует правильно.

Если в ёмкость для отработанного раствора не падают капли жидкости, значит, в жидкостной системе образовалась протечка или засорение. В этом случае действуйте следующим образом:

Отсоедините шланг от всасывающего патрубка насоса и вставьте в шланг подходящий шприц (без иглы). Вытягивая жидкость шприцем, наблюдайте за шлангом между канюлей для проб и сенсором. Возможны три случая:

- Поршень шприца легко движется, в шланге много воздушных пузырьков или один воздух. Это указывает на протечку в жидкостной системе. Простейший способ найти место протечки – посмотреть, откуда начинается струя воздушных пузырьков. Проверьте все соединения и, если необходимо, замените шланги и промывочную камеру.

- Поршень шприца идёт тяжело, жидкость в шланге почти не движется. Это указывает на засорение жидкостной системы. Отсоедините шланг от промывочной камеры и вставьте его в шлангодержатель. Вывинтите винт канюли для проб и вытащите канюлю из промывочной камеры. Поставьте канюлю в стакан и прокачайте шприцем дистиллированную воду или системный раствор через шланг в направлении канюли. Жидкость должна выливаться из канюли. Если этого не происходит, нужно прочистить канюлю чистящей проволочкой или заменить её.

- Поршень шприца идёт равномерно, но с сопротивлением, и жидкость внутри шланга течёт взад-вперёд. В этом случае проверьте таким же образом шланг с нагнетающей стороны насоса. Если результат тот же, нужно заменить головку насоса или шланги.

Эти простые способы позволяют устранить большинство неполадок в проточной системе. Ошибки измерения могут проявляться в виде следующих неполадок:

- Разброс измеренных значений:

Может быть следствием неправильной подготовки проб. Проверьте, измерив несколько раз капсулу со стандартом. Разброс значений может появиться также из-за дефектного сенсора.

- Нестабильные результаты калибровки, сильный дрейф:

Могут быть вызваны непостоянством температурного режима (например, при расположении прибора под прямыми лучами солнца).

- Калибровка невозможна, калибровочные значения слишком низки:

Это может быть вызвано дефектом сенсора (потеря его чувствительности).

- Частое появление ошибки «Margin maximum».

# Технические характеристики

Продолжительность измерения пробы:

При измерении отдельной пробы	45 сек.

При измерении серии проб		45 сек.

Диапазон измерения:

Глюкоза				0,6 – 50 ммоль/л или 11 – 910 мг/дл

Лактат					0,5 – 30 ммоль/л или 4,5 – 270 мг/дл

Объём пробы:				10 или 20 мкл пробы, разведённой

500 или 1000 мкл гемолизата

Точность (по 24 пробам):			Коэффициент вариации:

для глюкозы (при 216 мг/дл)	< 1,5%

для лактата (при 90 мг/дл)		< 2,5%

Максимальный срок хранения сенсора:	12 месяцев

Срок службы сенсора:			3 месяца

Интерфейсы:*

Принтер				Параллельный, Centronics

EDP					V 24

Рабочая температура:			+ 15 °C – + 35 °C

Температура хранения (без сенсора):	– 10 °C – + 50 °C

Температура хранения (с сенсором):	+ 5 °C – + 8 °C

Потребляемое напряжение:			12 В постоянного тока

Потребляемая мощность:			Около 10 Вт

Применяемые батареи:			4 × 1,5 В, тип «Миньон» (R6P, AA, 316)

Класс прибора по MPG Германии		Оборудование для диагностики in vitro

(Закон о медицинской продукции)	:	(согласно директиве 98/79/EG)

Габариты:

Ширина				300 мм

Высота				230 мм

Глубина				300 мм

Вес:						Около 7 кг

Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

# Каталожные позиции для заказа

Расходные материалы:

Наименование							№ по каталогу

Комплект «Глюкоза/лактат – 1000»:				0500 981 000

1000 капсул для проб, заполненных гемолизатом

1000 одноразовых разломных капилляров

2000 мл системного раствора

100 капсул для проб с калибратором

1 сенсор для глюкозы и лактата на 1000 измерений

Комплект «Глюкоза/лактат – 3000»:				0500 982 000

3000 капсул для проб, заполненных гемолизатом

3000 одноразовых разломных капилляров

6000 мл системного раствора

100 капсул для проб с калибратором

1 сенсор для глюкозы и лактата на 3000 измерений

Запасные части:

Наименование							№ по каталогу

Ёмкость для отработанного раствора				0500 000 030

Наклейки для штрих-кодов						0520 102 008 (VT)

Элемент питания (батарея)						0501 560 001 (VT)

Интерфейсный кабель для подключения принтера		0110 900 954

Головка насоса в сборе						0500 151 000 (VT)

Блок питания								0500 901 000

Уплотнительное кольцо 13 × 1,25 мм				0501 160 021 (VT)

Промывочная камера						0500 003 000

Канюля для проб A							0500 000 001

Ротор для проб 1 (для отдельных проб и контролей)		0500 100 000

Ротор для проб 2 (для серий проб)					0500 102 000

Шланг канюля / сенсор						0500 000 015 (VT)

Шланг сенсор / крышка						0500 000 016 (VT)

Шланг насос / ёмкость для отработанного раствора		0500 000 017 (VT)

Шланг канюля / насос						0500 000 020 (VT)

Все позиции с отметкой «VT» имеют ограниченный срок службы и не подпадают под действие гарантийных обязательств.

Производитель:

Dr. Müller Gerätebau GmbH

Burgker Str. 133, D–01705 Freital, Germany

Tel.: (+49)-351-645-042

Fax: (+49)-351-649-15-04

Представитель  дистрибьютора:

ООО  «Лабовэй»

193318, г.С-Петербург, ул. Ворошилова, д.2

Тел.: (812) 331-86-86, (812) 325-95-03

e-mail: office@laboway.ru

Интернет: www.laboway.ru

* В зависимости от модификации прибора